- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 燃烧试验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 赵志强 | 联系方式 | 13552533033 |
| 建设地点 | 北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 18 分 20.251 秒，北纬 39 度 36 分 55.369 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展：98专业实验室、研发（试验）基地--其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 294.3 | 环保投资 （万元） | 95 |
| 环保投资 占比（%） | 32.28 | 施工工期 | 2个月 （2025年5月-2025年6月） |
| 是否开工 建设 | 否： 是： | 用地（用海）面积（m2） | 983.84 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《大兴区庞各庄镇镇区控制性详细规划（街区层面）》（2009年） 审批机关：北京市规划委员会 审批文件名称：《北京市规划委员会关于〈大兴区庞各庄镇区控制性详细规划（街区层面）〉的审查意见》。（市规函[2010]1297号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《北京市大兴区庞各庄镇工业园区规划环境影响跟踪评价报告书》（二零二一年十二月）； 召集审查机关：北京市大兴区生态环境局 审查文件及文号：《北京市大兴区生态环境局关于〈庞各庄镇工业园区规划环境影响跟踪评价报告书〉审查意见的函》（京兴环函[2021]173号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《大兴区庞各庄镇镇区控制性详细规划（街区层面）》（2009年）的符合性分析 《大兴区庞各庄镇镇区控制性详细规划（街区层面）》（2009年）包括PGZ01、PGZ02、PGZ03、PGZ04四个街区。庞各庄镇工业园区为PGZ03街区，街区四至范围为北起瓜香路（现瓜乡路）、南至董源路（现绿海路）、西至镇区西边街规划路，东至京开高速，用地面积200hm2。根据《镇区控规》，PGZ03街区主导功能以数类设施的混合功能以及产业功能为主。 项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101，主要从事“M7452检测服务”，符合《大兴区庞各庄镇国土空间规划（2019年-2035年）》中“培育储备科技创新”的产业定位，符合《大兴区庞各庄镇镇区控制性详细规划（街区层面）》（2009年）中PGZ03街区产业功能为主的功能定位。 2、与《北京市大兴区庞各庄镇工业园区规划环境影响跟踪评价报告书》（二零二一年七月）符合性分析 （1）空间管控 项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101，位于北京市大兴区庞各庄镇工业园区内，不属于“绿地禁止建设区（J1）、居住区禁止建设区（J2）、教育科研禁止建设区（J3）”，符合庞各庄工业园区空间管控要求。项目与庞各庄工业园区生态空间管制位置关系图见下图。 项目位置 图1-1 项目与庞各庄工业园区生态空间管制位置关系图 （2）污染物排放管控 项目主要从事建筑材料燃烧性能检测，涉及的大气污染因子为“非甲烷总烃、颗粒物、一氧化碳、氯化氢”，项目所在区域上年度环境质量现状为PM2.5不达标区域，本项目不属于工业及汽车维修业，挥发性有机物无需申请总量，符合庞各庄工业园区污染物排放管控要求。 （3）环境风险防控 项目涉及的环境风险物质为甲烷、丙烷，因最大储存量较小，环境风险潜势为I，环境风险较小，符合庞各庄工业园区环境风险防控要求。 （4）资源开发利用要求 项目主要从事建筑材料燃烧性能检测，属于为“四十五、研究和试验发展：98专业实验室、研发（试验）基地--其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”项目，以瓶装甲烷、丙烷、电力为能源，资源能源利用应符合《北京城市总体规划》（2016年-2035年）要求。且不属于《大型公共建筑制冷能耗限额》（DB11/T1617-2019）适用的“办公类、商务酒店类及购物中心类大型公共建筑”，以及《供热锅炉综合能源消耗限额》（DB11/1150-2015）适用的“以原煤、天然气为燃料转换成蒸汽或热水向用户供热的独立核算供热单位的热源单元（不包含常压锅炉及热电联产锅炉）”，因此符合庞各庄工业园区资源开发利用要求。 综上，项目建设符合《北京市大兴区庞各庄镇工业园区规划环境影响跟踪评价报告书》（二零二一年十二月）符合性要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据中共北京市委生态文明建设委员会办公室《关于印发＜关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见＞的通知》（京生态文明办[2020]23号），按照“保护优先、分类施策、动态调整、落地应用”的原则，对全市范围内进行“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控工作。生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。 （1）生态保护红线符合性分析 根据《北京市人民政府关于发布北京生态保护红线的通知》（京政发[2018]18号），北京市生态保护红线主要分布在西部、北部山区，包括以下区域：水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区；市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地，包括：自然保护区（核心区和缓冲区）、风景名胜区（一级区）、市级饮用水源地（一级保护区）、森林公园（核心景区）、国家级重点生态公益林（水源涵养重点地区）、重要湿地（永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河等五条重要河流）、其他生物多样性重点区域。 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101，所在周边多为工业企业，无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，本项目的建设不会突破生态保护红线。本项目与北京市生态保护红线位置关系见下图。 项目位置 图1-2 本项目与北京市生态保护红线位置关系图 （2）环境质量底线符合性分析 根据北京市生态环境局2024年5月发布的《2023年北京市生态环境状况公报》可知，PM2.5、O3不符合相关标准限值，为不达标区。项目废气经有效处理后达标排放，大气污染物排放量较小，不会突破大气环境质量底线。 项目生活污水经化粪池预处理后的纳入市政污水管网，最终经庞各庄污水处理厂处理后外排，因此不会突破水环境质量底线。 项目产生的噪声采取有效的污染防治措施，能够达标排放，不会突破声环境质量底线。 项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运，一般工业固体废物统一收集后交回收单位回收处理，建有规范的危险废物暂存间，做好防渗防溢流措施，危险废物委托有资质的单位回收处置，不会污染土壤环境。 （3）资源利用上线符合性分析 项目主要从事建筑材料燃烧性能检测，用水用电均依托市政供给，项目不属于高能耗行业，不会超出区域资源利用上线。 （4）生态准入清单符合性分析 项目位于北京市大兴区庞各庄镇工业园区内，根据《北京市生态环境准入清单（2021年版）》以及《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》（通告[2024]33号）相关要求，项目所在地属于“一般管控单元-庞各庄镇”，环境管控单元编码ZH11011530003，项目在北京市环境管控单元图中的位置见下图。。 项目位置 图1-3 项目在北京市生态管控单元中的位置关系 项目位置 图1-4 项目在庞各庄镇生态管控单元中的位置关系 本项目执行《一般管控类生态环境总体准入清单》、《平原新城生态环境准入清单》及《一般管控单元生态环境准入清单》，具体分析详见下表。 表1-1 一般管控类生态环境总体准入清单符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)（2021年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》。 3.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。; 1.本项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2022年版）禁止和限制范围内；本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中负面清单范围内。本项目不涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，本项目符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》要求。 2.本项目未列入《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》。 3.本项目符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》《绿色施工管理规程》等法律法规文件要求以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。 2.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理规定》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。 3.严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》。 4.严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。; 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》《绿色施工管理规程》等相关要求。本项目废水、噪声均达标排放，固体废物合理处置，满足法律法规以及国家、地方环境质量标准要求。 2.本项目不涉及烟花爆竹的使用。 3.本项目严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》。 4.本项目严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等法律法规文件要求。 2.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，在土地开发过程中，属于《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定的疑似污染地块，土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，重度污染农用地转为城镇建设用地的要按照有关规定开展土壤污染状况调查等。; 1、本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求。 2.本项目租用现有厂房进行生产，用地不属于污染地块，不涉及土地用途变更。; 符合. 资源利用效率要求; 1.资源能源利用应符合《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》要求。 2.能源利用效率应符合《中华人民共和国节约能源法》《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》《供暖系统运行能源消耗限额》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准等规范要求。; 1.本项目为资源能源利用应符合《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》要求。 2.本项目主要用电能，能源利用效率应符合《中华人民共和国节约能源法》《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》《供暖系统运行能源消耗限额》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准等规范要求。; 符合. 表1-2 与平原新城生态环境准入清单的符合性 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的管控要求。 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城的管控要求。 3.涉及生态保护红线及相关法定保护空间的应执行优先保护类总体准入清单。; 1.本项目执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的管控要求。 2.本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中的负面清单项目。 3.本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 1.全域禁止使用高排放非道路移动机械。 2.新增和更新的机场大巴（不含省际机场巴士业务）为纯电动或氢燃料电池车；大兴区落实氢能产业发展行动计划，在机场服务、物流配送等领域,实现100辆氢燃料电池车示范应用，推动“零排放”物流示范区建设。 3.房山区制定石化新材料基地VOCs精细化管控工作方案，并组织实施；顺义区、大兴区分别组织中关村顺义园、黄村印刷包装产业基地开展VOCs排放溯源分析及减排措施跟踪评估,推进精细化管理；顺义区开展汽车制造行业整体清洁生产审核试点。 4.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 5.工业园区配套建设废水集中处理设施。 6.按照循环经济和清洁生产的要求推动生态工业园区建设，通过合理规划工业布局，引导工业企业入驻工业园区。 7.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 8.推进石化行业重点企业开展VOCs治理提升行动，强化炼油总量控制，实现VOCs年减排10%以上。; 1.本项目不使用高排放非道路移动机械。 2.本项目不在首都机场范围内。 3.本项目上述区域内。 4.本项目的污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，固体废物得到有效处置。项目总量控制指标均满足北京市总量控制的要求。 5.本项目不属于建设工业园区项目。 6.本项目租赁现有厂房，在园区内。 7.本项目不涉及畜禽养殖等。 8.本项目不属于石化行业。; 符合. 环境风险防控; 1.做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 3.有效落实空气重污染各项应急减排措施，引导提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，引导使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。; 1.本项目严格落实本报告提出的风险物质使用储存、危险废物收集暂存等方面的环境风险防控措施。按照国家相关法律法规做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作及演练。 2.本项目利用大兴区已有房屋进行项目的建设，不涉及污染地块。 3.本项目严格落实空气重污染应急减排措施。; 符合. 资源利用效率要求; 1.坚持集约高效发展，控制建设规模。 2.实施最严格的水资源管理制度，到2035年亦庄新城单位地区生产总值水耗达到国际先进水平。; 1.本项目坚持集约高效发展，控制建设规模。 2.本项目用水由市政管网提供，严格执行水资源管理制度。; 符合. 表1-3 一般管控单元生态环境准入清单的符合性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; 执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单。; 本项目严格执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单中的相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单。; 本项目严格执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单中的相关要求。; 符合. 环境风险防控; 执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单。; 本项目严格执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单中的相关要求。; 符合. 资源利用效率; 执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单。; 本项目严格执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单中的相关要求。; 符合. 综上所述，本项目符合北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的要求。 2、产业政策符合性分析 （1）与国家产业政策符合性分析 本项目主要从事建筑材料燃烧性能检测，属于“M7452 检测服务”，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类：三十一、科技服务业，1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及”，符合国家产业政策的要求。 （2）与北京市相关产业政策性符合性分析 本项目主要从事建筑材料燃烧性能检测，对照《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》，本项目不属于北京市禁止和限制项目。 根据《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》中的有关规定，本项目未列入工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、北京市产业政策。 3、与《北京市大兴区“十四五”时期生态环境保护规划》符合性分析 根据《北京市大兴区“十四五”时期生态环境保护规划》要求，深入打好污染防治攻坚战；加强水资源管理；强化水环境污染防治；深入加强土壤环境污染防治，强化工业用地土壤污染源头管控。严加防范环境风险；加强环境风险管理体系建设，进一步提高固体废物综合利用水平，分类防治噪声污染。 项目生产过程产生的“非甲烷总烃、颗粒物”等废气经“除尘器+活性炭吸附”处理后，经排气筒DA001（17.3m）达标排放。 项目生活污水经化粪池预处理达《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”后纳入市政管网，最终经庞各庄污水处理厂处理后达标排放。 项目设备等产生的噪声在采用消音、隔声、减震、关闭门窗、合理布局等降噪措施后，可达标排放。 项目产生的一般工业固体废物统一收集后交由物资部门回收再利用；危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危废单位安全处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运。 项目对经营场所范围内地面进行防渗处理，其中危险废物暂存间防渗满足渗透系数小于10-10cm/s，其他区域渗透系数小于10-7cm/s。企业日常运行过程严格落实风险防范措施，保证环保设施正常运行，有效降低其存在的环境风险。 综上，项目符合《北京市大兴区“十四五”时期生态环境保护规划》相关要求。 4、选址合理性分析 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，根据建设单位提供的项目所在建筑不动产权证（京（2017）大不动产权第0000042号），规划用途为生产厂房，用地性质符合要求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无环境限制条件，因此，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 北京市建设工程质量第六检测所有限公司成立于2007年03月06日，注册地址位于北京市丰台区南苑新华路甲1号14号楼305室，公司主要从事检验检测服务。 北京市建设工程质量第六检测所有限公司拟投资294.3万元，租赁北京联东世纪房地产租赁有限公司位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，建筑面积约983.84m2的现有厂房，建设建筑材料燃烧性能检测实验室项目。项目建成后，可年检测建筑样品、铺地材料、饰面型防火涂料、纺织装饰物样品等共计约6510组。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2022年本），本项目属于“四十五、研究和试验发展：98专业实验室、研发（试验）基地--其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需要编制环境影响报告表。为此，北京市建设工程质量第六检测所有限公司委托北京环晨博朗环保信息技术有限公司进行该项目环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》等要求编制完成了《北京市建设工程质量第六检测所有限公司燃烧试验室项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容 （1）地理位置及周边概况 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，建筑面积983.84m2。 其中： 项目北侧为联东U谷·创智国际企业港11号楼； 项目东侧为联东U谷·创智国际企业港6号楼； 项目南侧为北京阀门总厂股份有限公司； 项目西侧为联东U谷·创智国际企业港8号楼； 项目地理位置及周边关系见附图1、附图2。 （2）平面布局 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，项目所在建筑物为一幢4层建筑物，均为地上，本项目位于1层。 项目车间北边偏东依次布置办公室、卫生间；车间最南端从东向西依次布置危险废物暂存间、养护间、资料室、成型室、小型试验设备区、难燃性、临界热辐射通量、耐燃时间试验区；车间西侧布置单体燃烧实验区；车间中部偏东布置存放区、留样区、一般工业固体废物暂存区。 本项目平面布局严格按照防火规范要求，保证了各功能区之间有足够的防火间距；同时建筑内运输流线布置合理，并与区外运输路线衔接顺畅，保证了物流与人流通行流畅、互不干扰。总体功能区明确、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地。项目平面布置见附图3。 （3）项目检测规模和检测方案 本项目检测规模和检测方案详见下表。 表2-1 项目检测规模和检测方案一览表 序号; 检测项目; 检测设备; 单位; 样品; 样品类别; 样品尺寸. 1; 难燃性 试验; 建筑材料难燃性试验炉; 组/a; 30; 聚氨酯复合保温板、防火涂料; 190mm*1000mm*厚度，12块/组. 2; 临界热辐射通量 试验; 铺地材料燃烧试验装置; 组/a; 180; 铺地材料; 1050mm*230mm*厚度，3块/组. 3; 耐燃时间 试验; 防火涂料测试仪（大板法）; 组/a; 30; 饰面型防火涂料; 900mm*900mm，3块/组. 4; 单体燃烧试验; 单体燃烧试验装置; 组/a; 1000; 挤塑聚苯板、模塑聚苯板、纸面石膏板、壁纸、壁布、橡塑、聚氨酯、矿棉吸音板、岩棉板、玻璃棉板; 1500mm*1000mm*厚度3块 1500mm*500mm*厚度，3块/组. 5; 可燃性 试验; 建筑材料可燃性试验机; 组/a; 1460; 挤塑聚苯板、模塑聚苯板、纸面石膏板、壁纸、壁布、橡塑、聚氨酯、矿棉吸音板、卷材地板; 250mm*180mm*厚度，6块/组或 250mm*90mm*厚度，6块/组. 6; 炭化体积、质量损失试验; 防火涂料测试仪（小室法）; 组/a; 25; 饰面型防火涂料; 300mm*150mm，5块/组. 7; 纺织品燃烧性能 试验; 纺织燃烧性能测定仪; 组/a; 5; 纺织装饰物; 300mm*89mm*厚度，10块/组. 8; 氧指数 试验; 数字式氧指数测定仪; 组/a; 160; 挤塑聚苯板、模塑聚苯板、窗帘; 150mm*10mm*10mm，15根/组或 150mm*58mm*厚度经、纬各15块. 9; 热值 试验; 建材制品燃烧热值试验装置、量热仪; 组/a; 1880; 岩棉、玻璃棉、纸面石膏板、水泥板、硅酸钙板、无机纤维喷涂、保温砂浆、矿棉吸音板; 50g/组. 10; 不燃性 试验; 建材不燃性试验炉; 组/a; 1530; 岩棉、玻璃棉、纸面石膏板、水泥板、硅酸钙板、无机纤维喷涂、保温砂浆、矿棉吸音板; 直径45mm高50mm圆柱，5组. 11; 硬泡塑料垂直燃烧试验; 硬泡塑料垂直测试仪; 组/a; 10; 硬泡塑料; 255*20*20mm， 6根/组. 12; 地毯45°燃烧试验; 地毯45°燃烧试验装置; 组/a; 200; 长毛地毯; 400*220*原厚，20块/组. 合计; 组/a; 6510; /; /. （4）建设内容 本项目建筑面积约983.84m2，工程建设内容见下表。 表2-2 项目工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 位置; 备注. 主体工程; 试验区; 难燃性、临界热辐射通量、耐燃时间试验区; 建筑面积约37.6m2，进行难燃性试验、临界热辐射通量试验、耐燃时间试验，主要设备有：建筑材料难燃性试验炉1台、铺地材料燃烧试验装置1台、大板法防火涂料测试仪1台。; 实验室西南部; 新建. 单体燃烧试验区; 建筑面积约85m2，进行单体燃烧试验，建设单体燃烧试验装置4台。; 实验室西部; 新建. 小型试验设备区; 建筑面积约45m2，主要设备有：建筑材料可燃性试验机、小室法防火涂料测试仪、纺织燃烧性能测定仪、数字式氧指数测定仪、量热仪、硬泡塑料垂直测试仪、地毯45°燃烧试验装置各1台、建材制品燃烧热值试验装置2台、建材不燃性试验炉4台。; 实验室南部; 新建. 成型室; 建筑面积约30m2，主要设备有：操作台、集气罩。; 实验室南部; 新建. 养护间; 建筑面积约44m2，主要设备有：恒温恒湿机一台。; 实验室东南部; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约24m2，用于日常办公。; 实验室北部; 新建. 资料室; 建筑面积约25m2，用于资料存放。; 实验室东南部; 新建. 洗手间; 建筑面积约10m2。; 实验室北部; 新建. 储运工程; 存放区; 建筑面积约20m2，用于存放试验完样品。; 实验室中部; 新建. 留样区; 建筑面积约20m2，用于存放样品。; 新建. 一般工业固体废物 暂存区; 建筑面积约10m2，用于存放废包装、废下脚料等一般工业固体废物。. 公用工程; 供水; 当地市政管网供水。; /; 新建. 排水; 生活污水排入园区内化粪池处理，然后通过园区总排污口接入市政污水管网排往庞各庄污水处理厂进一步处理。; /; 新建. 供电; 项目用电由市政供电。; /; 新建. 采暖制冷; 市政集中供热采暖，空调制冷。; /; 新建. 环保工程; 废气; ①1台单体燃烧实验装置DT-1检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA001处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ②1台单体燃烧实验装置IMSBI-2A检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA002处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ③1台单体燃烧实验装置IMSBI-2B、1台铺地材料燃烧实验装置FRF-1检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA003处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ④1台单体燃烧实验装置IMSBI-2C、1台建筑材料难燃性试验炉LZ-2检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA004处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ⑤小型试验设备区的设备放置在通风橱内，通风橱试验废气与1台防火涂料测试仪（大板法）DBF-3试验和成型室样品成型切割过程中产生的废气废气一起经“布袋除尘器+活性炭吸附箱”TA005处理后经17.3m排气筒DA001达标排放。; 实验室西部 室内; 新建. 废水; 生活污水排入园区内化粪池处理，然后通过园区总排污口接入市政污水管网排往庞各庄污水处理厂进一步处理。; /; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、墙体隔声等降噪措施。; /; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 分类投放于园区指定位置，委托当地环卫部门清运；; /; 新建. 一般工业固废废物; 建设一般工业固体废物暂存区1处，建筑面积约10m2，统一收集后分类存放，委托协议单位处置。; 实验室东部; 新建. 危险废物; 建设危险废物暂存间1处，建筑面积10m2，渗透系数≤10-10cm/s，收集后分类存放，定期委托资质单位处置。; 实验室东南部; 新建. （5）设备清单 本项目主要设备清单具体见下表。 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 台/套; 位置; 用途. 1; 建筑材料难燃性试验炉; 型号：LZ-2，实验时间30min 燃烧气体：甲烷 燃气流量：15L/min 废气流量：10m3/min 引风机总风量约：600m3/h; 1台; 实验室西南部; 建筑材料难燃性试验. 2; 铺地材料燃烧试验装置; 型号：FRF-1，实验时间120min 燃烧气体：丙烷 燃气流量：10L/min 废气流量：0.12m3/s 引风机总风量约：864m3/h; 1台; 临界热辐射通量 试验. 3; 大板法防火涂料测试仪; 型号：DBF-3，实验时间60min 燃烧气体：丙烷 燃气流量：/ 废气流量：40m3/min 引风机总风量约：120m3/h; 1台; 耐燃时间 试验. 4; 单体燃烧试验装置; 型号：DT-1，实验时间4878S 燃烧气体：丙烷 燃气流量：647mg/s 废气流量：0.60m3/s 引风机总风量约：2160m3/h; 1台; 实验室西部; 单体燃烧试验. 型号：IMSBI-2，实验时间4878S 燃烧气体：丙烷 燃气流量：647mg/s 废气流量：0.60m3/s 引风机总风量约：2160m3/h; 3台. 5; 建筑材料可燃性试验机; 型号：IMRS500，实验时间180S 燃烧气体：丙烷 燃气流量：/ 废气流量：0.02m3/s 引风机总风量约：0.001m3/h; 1台; 实验室南部-小型试验设备区; 可燃性 试验. 6; 小室法防火涂料测试仪; 型号：XSF-1，实验时间20min 燃烧气体：酒精 燃气流量：5mL/min 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 1台; 炭化体积、质量损失试验. 7; 纺织燃烧性能测定仪; 型号：FSZ-1，实验时间120s 燃烧气体：甲烷 燃气流量： 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 1台; 纺织品燃烧性能 试验. 8; 数字式氧指数测定仪; 型号：IMSYZ2000，实验时间30min 引燃气体：丙烷 燃气流量：/ 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 1台; 氧指数 试验. 9; 建材制品燃烧热值试验装置; 型号：RZ-3，实验时间2.5h 能源：电; 2台; 热值 试验. 10; 量热仪; 型号：SDC715，实验时间1h 能源：电; 1台. 11; 建材不燃性试验炉; 型号：JCB-3，实验时间2.5h 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 4台; 不燃性 试验. 12; 硬泡塑料垂直测试仪; 型号：YBY-2，实验时间60s 燃烧气体：丙烷 燃气流量： 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 1台; 硬泡塑料垂直燃烧试验. 13; 地毯45°燃烧试验装置; 型号：DTS-1，实验时间180s 燃烧气体：丙烷 燃气流量： 废气流量：1m3/min 引风机总风量约：60m3/h; 1台; 地毯45°燃烧试验. 14; 电热鼓风干燥箱; FX101-0; 1台; 养护室; 样品养护. 15; 电热鼓风干燥箱; FBX101-3; 1台; 样品养护. 16; 电子温湿度计; 288-cth; 7台; 样品养护. 17; 吸液管; 5ml; 1台; 实验室南部-小型试验设备区; 样品移取. 18; 游标卡尺; 300mm; 1台; 样品测量. 19; 空盒气压表; DYM3; 1台; 测大气压. 20; 电子天平; MP1100B; 2台; 样品称量. 21; 电子天平; MP6000; 1台; 样品称量. 22; 电子台秤; TCS-60A; 1台; 样品称量. 23; 钢直尺; 100cm; 1台; 样品测量. 15; 电子天平; ML104/02; 1台; 样品称量. 16; 电子秒表; PS-538; 2台; 试验计时. 表2-4 各设备试验时长及燃料消耗一览表 序号; 试验 名称; 设备名称; 燃料; 试验数量 组/a; 单组试验时间s; 年运行时间h/a; 燃气流量g/s; 消耗量kg/a. 1; 难燃性实验; 建筑材料难燃性试验炉; 甲烷; 30; 1800; 15; 0.179; 9.67. 2; 临界热辐射通量; 铺地材料燃烧试验装置; 丙烷; 180; 7200; 360; 0.327; 423.79. 3; 耐燃时间试验; 大板法防火涂料测试仪; 丙烷; 30; 3600; 30; 0.546; 58.92. 4; 单体燃烧试验; 单体燃烧试验装置DT-1; 丙烷; 400; 4878; 542.11; 0.647; 1262.69. 5; 单体燃烧试验装置IMSBI-2A; 200; 4878; 271.06; 0.647; 975.80. 6; 单体燃烧试验装置IMSBI-2B; 200; 4878; 271.06; 0.647; 975.80. 7; 单体燃烧试验装置IMSBI-2C; 200; 4878; 271.06; 0.647; 975.80. 8; 可燃性试验; 建筑材料可燃性试验机; 丙烷; 1460; 180; 73; 0.006; 1.45. 9; 炭化体积、质量损失试验; 小室法防火涂料测试仪; 乙醇; 25; 1200; 8.33; 0.066; 1.97. 10; 纺织品燃烧性能试验; 纺织燃烧性能测定仪; 甲烷; 5; 120; 0.167; 0.002; 0.001. 11; 氧指数 试验; 数字式氧指数测定仪; /; 160; 1800; 80; /; /. 12; 热值 试验; 建材制品燃烧热值试验装置RZ-3; /; 680; 9000; 1700; /; /. 13; 量热仪; /; 1200; 3600; 1200; /; /. 14; 不燃性试验; 建材不燃性试验炉; /; 1530; 9000; 3825; /; /. 15; 硬泡塑料垂直燃烧试验; 硬泡塑料垂直测试仪; 丙烷; 20; 60; 0.333; 0.006; 0.007. 16; 地毯45°燃烧试验; 地毯45°燃烧试验装置; 丙烷; 20; 180; 1; 0.006; 0.020. （6）主要原辅料用量 本项目主要原辅料用量如下表所示。 表2-5 项目主要原辅料用量一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 甲烷; 40L/瓶; 瓶/a; 338; 10瓶; 试验燃料. 2; 丙烷; 15kg/瓶; 瓶/a; 243; 10瓶; 试验燃料. 3; 氮气; 40L/瓶; 瓶/a; 22; 5瓶; 试验燃料. 4; 氧气; 40L/瓶; 瓶/a; 10; 5瓶; 试验燃料. 5; 苯甲酸; 100g/瓶; 瓶/a; 20; 5瓶; 试验辅料. 注：甲烷密度0.717g/L；丙烷密度1.964g/L。 本项目危险化学品理化性质见下表： 表2-6 项目化学品理化性质及成分组成一览表 序号; 产品名称; 理化性质及成分组成表. 1; 甲烷; 分子式：CH4；分子量：16.04；CAS号：74-82-8 外观与性状：无色无臭气体 熔点：-182.5℃；沸点：-161.5℃； 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 LD50：/；LC50：/. 2; 丙烷; 分子式：C3H8；分子量：44.10；CAS号：74-98-6 外观与性状：无色气体，纯品无臭 熔点：-187.6℃；沸点：-42.1℃； 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 LD50：5800mg/kg（大鼠经口）20000mg/kg（兔经皮）；LC50：/. 3; 氮气; 分子式：N2；分子量：28.01；CAS号：7727-37-9 外观与性状：无色无臭气体 熔点：-209.8℃；沸点：-195.6℃； 溶解性：微溶于水、乙醇 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 LD50：/；LC50：/. 4; 氧气; 分子式：O2；分子量：32.00；CAS号：7782-44-7 外观与性状：液化后为蓝色 熔点：-218.8℃；沸点：-183.1℃； 溶解性：溶于水、乙醇 与乙炔、氢、甲烷等易燃气体按一定比例混合能成为爆炸性混合物；能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸；有助燃性。 LD50：/；LC50：/. 5; 苯甲酸; 分子式：C7H6O2；分子量：122.12；CAS号：65-85-0 外观与性状：无色或白色鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛臭味 熔点：121.7℃；沸点：249.2℃； 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 LD50：2530mg/kg（大鼠经口）2370mg/kg（小鼠经口）500mg/kg（人经口）；LC50：/. （7）劳动定员及工作制度 职工人数：劳动定员8人； 工作班制：全年营运250天，营运班制为1班制，每班昼间8小时。不设置食堂，不提供住宿。 （8）给排水 1）给水 本项目给水由市政自来水管线提供，主要为职工日常生活用水，无生产用水。 职工日常生活用水量按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的用水定额进行计算，职工生活用水量按50L/（人·d）计算，本项目劳动定员8人，年工作250天，则日用水量约0.4m3/d，年用水量约100m3/a。 2）排水 本项目生活用水量为0.4m3/d（100m3/a），根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中城市综合生活污水排放系数，本项目生活污水排放量按照用水量的80%计算，日均排水量为0.32m3/d（80m3/a），经园区化粪池预处理达标后排入市政管网，最终废水排入庞各庄污水处理厂。 2）供电 本项目用电由市政供电管网提供，用电量约5万kw·h/a。 3）供热、制冷 本项目冬季供暖由市政集中供暖，夏季制冷采用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用已建成房屋从事生产经营活动，施工期主要对建筑物室内进行装修及设备的安装等，主要污染物为扬尘、噪声、施工人员生活废水和建筑垃圾等。 - 运营期 收到委托样品后按照试验标准要求加工成不同尺寸的待检样品，然后在养护间按照标准条件对待检样品养护至规定要求，在不同试验装置内进行各项目试验，试验结束后整理数据、出具报告，试验残留样品放置一定时间后委托协议单位处置，工艺流程和产污环节如下图。 图2-1 工艺流程和产污环节图 （1）难燃性试验 ①样品成型：用钢锯将样品成型为1000mm*190mm的试样12块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1、成型切割废气G1。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于48h至恒重，如果通过称量不能达到恒重状态，在实验前应在上述温湿度条件下存放28d。 ③样品试验：将4块经养护好的试样垂直固定在试件支架上，组成垂直方形烟道，开启风机，保持炉内压力为(-15±10)Pa，将试件放入燃烧室内规定位置，关闭炉门，点燃燃烧器，同时按动计时器按钮，开始实验。燃烧器所用的燃气为甲烷和空气的混合气，实验时间为10min，当试件上的可见燃烧已结束或5支热电偶所测得的平均烟气温度最大值超过200℃时，实验结束。每组样品相同条件平行性实验3次。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G2。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （2）临界热辐射通量试验 ①样品成型：用美工刀将样品成型为1050mm*230mm的试样6块，横纵向各3块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于48h至恒重。 ③样品试验：设定排烟系统的空气流量，关闭试样出入门，点燃辐射板，达到标准温度。将试件安装在试件夹上，点燃点火器，将试件移入实验箱并立即关上试样装置出入门，实验开始，开启计时器和记录装置，观察并记录实验过程中实验现象，比如闪燃、熔化、起泡、火焰熄灭后再燃时间和位置、火焰将试件烧穿等。测试热辐射通量值，共需作4次实验。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G3。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （3）耐燃时间试验 ①样品成型：在成型间于900mm*900mm基材上涂覆试样3块，剩余涂料由委托单位带回。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护至恒重。 ③样品试验：将经过以上养护的试件水平放置于实验架上，使涂有防火涂料的一面向下，试件下面中心正对燃烧器，试件下面和背面放置不同的热电偶，点燃火焰，计算机记录不同测点温度。当试件背火面任何1支热电偶温度达到220℃或试件背火面出现穿火时，结束实验，记录燃烧时间。重复实验3个试件。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G4。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （4）单体燃烧试验 ①样品成型：用钢锯将样品成型为1500mm*1000mm和1500mm*500mm的试样各3块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于48h至恒重。 ③样品试验：将样品悬挂于燃烧装置内，开启风机，设定排烟管道流速为(0.60±0.05)m³/s，记录排烟管道中热电偶温度，开启计时器，分别按时间节点点燃辅助燃烧器和主燃烧器，观察试样的燃烧行为并在记录单上记录数据。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G5。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （5）可燃性试验 ①样品成型：将样品用钢锯或线切割成型250mm*180mm或250mm*90mm的试样6块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1、成型切割废气G1。 ②样品养护：将将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于48h。 ③样品试验：将试样置于试样夹中，点燃燃烧器，受火端距离试样夹底端30 mm，将燃烧器角度调整至45°角，当火焰接触到试样时开始计时，记录规定时间内样品燃烧情况。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G6。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （6）炭化体积、质量损失试验 ①样品成型：在成型间于300mm*150mm基材上涂覆试样5块，剩余涂料由委托单位带回。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护至恒重。 ③样品试验：将以上养护后试件于(50士2)℃的烘箱中静置40h，取出冷却至室温，准确称量后放在试件支撑架上，使其涂覆面向下，用移液管取5mL分析纯无水乙醇注入燃料杯中，将燃料杯放在基座上，使杯沿到试件受火面的最近垂直距离为25mm。点火乙醇、关门，实验持续到火焰自熄为止。每组实验应重复做5个试件，用游标卡尺测量试件的炭化长度、宽度、深度，开始与结束后的质量，计算质量损失与炭化体积。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G7。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （7）纺织品燃烧性能试验 ①样品成型：样品在成型间用美工刀成型300mm*89mm的试样经纬各5块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温20℃，湿度65%的养护间内养护至恒重。 ③样品试验：将试样装入试样夹中，试样夹垂直挂于实验箱中心，关闭箱门，点燃点火器，待火焰稳定后，点燃试样，达到规定的时间后，将点火器移开，同时打开计时器，记录续燃时间和阴燃时间，如果被测试样在燃烧过程中有熔滴产生，则应在实验箱的箱底平铺上10mm厚的脱脂棉，观察熔融脱落物是否引起脱脂棉的燃烧或阴燃，打开风机，将实验中产生的烟气排出。打开实验箱，取出试样，沿着试样长度方向折一条直线，然后在试样的下端一侧，挂上重锤，再用手缓缓提起试样下端的另一侧，让重锤悬空，再放下，测量并记录试样撕裂的长度，即为损毁长度。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G8。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （8）氧指数试验 ①样品成型：将样品用钢锯或线切割成型150mm*10mm*10mm的试样15根。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1、成型切割废气G1。 ②样品养护：将将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于88h。 ③样品试验：将试样垂直安装在燃烧筒的中心位置，使用氮气、氧气混合调节氧浓度达到设定值，并以40±2mm/s的流速通过燃烧筒，点燃火焰，将火焰的最低部分施加于试样的顶面，施加火焰30s，每隔5s移开一次，移开时恰好有足够时间观察试样的整个顶面是否处于燃烧状态，整个试样顶面持续燃烧时，立即移开点火器，此时试样被点燃并开始记录燃烧时间和观察燃烧长度。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G9。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （9）热值试验 ①样品成型：将样品50g用破壁机粉碎至粉末状。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护不少于48h至恒重。 ③样品试验：将养护好的样品放入氧弹的坩埚中，坩埚中加入0.5g苯甲酸，在氧弹中倒入10mL蒸馏水，给氧弹充氧压力到3.0~3.5MPa，将氧弹放入量热仪内筒，调节内筒水温，使其和外筒水温基本相同，记录内筒水温作为起始温度（Ti）。点燃样品，每隔一分钟记录一次内筒水温，直到10min内连续读数偏差不超过±0.01K，此时温度作为最高温度（Tm）。根据内筒水升温计算热值。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G10。 ④出具报告：结束实验、出具报告：取出氧弹放置10min后缓慢泄压，打开氧弹，清洗坩埚，出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （10）不燃性试验 ①样品成型：用钻筒成型试样为直径45mm，高度（50±3）mm的圆柱形的试样5块，实验前称量每块试样的质量。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将成型好的样品放入室温23±2℃，湿度50±5%的养护间内养护至恒重。然后放入（60±5℃）烘箱调节（20~24）h，然后放入干燥器内冷却至室温。 ③样品试验：将一个经状态调节的试样放入试样架内，试样架悬挂在支承件上，将试验炉预热至标准规定，将试样架插入炉内规定位置，立即启动计时器，记录实验过程中炉内热电偶测量的温度，进行实验30min，如果热电偶测量的温度在10min内漂移不超过2℃，则可停止实验。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G11。 ④出具报告：实验观察并记录实验结果，出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （11）硬泡塑料垂直燃烧试验 ①样品成型：用钢锯将样品成型至254mm*19mm*19mm的试样6个。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将样品放入室温23±2℃，湿度50%±5%的养护间养护24h以上。 ③样品试验：称量并记录每个试样的质量，将试样插入试样支架上，并悬挂在筒体面壁上，点燃并调节本生灯，用本生灯火焰在试样下端中心点火10s，同时立即启动计时器，并保持本生灯在点火时始终与垂直方向成15°角。试样燃烧过程中，测量并记录最大火焰高度H，试样火焰熄灭时，记录燃烧熄灭时间。冷却后，取下试样支架与试样，称量整个试样支架的质量。清洁试样支架，重复实验过程直至所有试样均被测试。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G12。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （12）地毯45°燃烧试验 ①样品成型：用美工刀将样品成型至400mm*220mm的试样6块。 该过程会产生废样品一般工业固体废物S1。 ②样品养护：将成型好的试样放入（50±2）℃的恒温干燥箱内放置24h或在(105±2)℃的恒温干燥箱内放置lh后，将试样迅速移入干燥器内，直至达到室温。 ③样品试验：从干燥器内取出一块试样，毯面朝上迅速放入装置内的底板上，再用压框压住四周，使其固定在45°位置不致滑动。将燃烧器水平放置，根据试样厚度调节燃烧器喷嘴前端与试样表面的距离为1mm。关闭装置箱门，启动点火开关，待火焰稳定后将燃烧器水平放置，对试样表面点火30s。观察试样的燃烧情况，记录试样的续燃时间和阴燃时间。 该过程会产生实验残留样品一般工业固体废物S2、燃烧废气G13。 ④出具报告：数据整理、出具报告，样品留样至少72h后委托专业处置单位收集处置。 （13）其他 运营期职工日常工作生活产生生活污水W1； 废气治理设施布袋除尘器运行过程产生废布袋S3、活性炭吸附运行过程产生的废活性炭S4。 表2-7 排污节点一览表 污染物类别; 污染来源; 污染物名称; 污染因子; 治理措施及排放形式. 废气; 成型室; 成型切割废气G1; 颗粒物; ①1台单体燃烧实验装置DT-1检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA001处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ②1台单体燃烧实验装置IMSBI-2A检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA002处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ③1台单体燃烧实验装置IMSBI-2B、1台铺地材料燃烧实验装置FRF-1检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA003处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ④1台单体燃烧实验装置IMSBI-2C、1台建筑材料难燃性试验炉LZ-2检测过程产生的废气经“布袋除尘器+活性炭吸附罐”TA004处理后经17.3m排气筒DA001达标排放； ⑤小型试验设备区的设备放置在通风橱内，通风橱试验废气与1台防火涂料测试仪（大板法）DBF-3试验和成型室样品成型切割过程中产生的废气废气一起经“布袋除尘器+活性炭吸附箱”TA005处理后经17.3m排气筒DA001达标排放。. 难燃性试验; 燃烧废气G1; 颗粒物 非甲烷总烃 氯化氢. 临界热辐射通量试验; 燃烧废气G2; 颗粒物 非甲烷总烃 一氧化碳. 耐燃时间 试验; 燃烧废气G3; 非甲烷总烃 一氧化碳. 单体燃烧 试验; 燃烧废气G4; 颗粒物 非甲烷总烃 一氧化碳、氯化氢. 可燃性试验; 燃烧废气G5. 炭化体积、质量损失试验; 燃烧废气G6; 颗粒物. 纺织品燃烧性能试验; 燃烧废气G7; 颗粒物 非甲烷总烃 一氧化碳. 氧指数试验; 燃烧废气G8; 颗粒物 非甲烷总烃 一氧化碳. 热值试验; 燃烧废气G9; 颗粒物. 不燃性试验; 燃烧废气G10; 颗粒物. 硬泡塑料垂直燃烧试验; 燃烧废气G11; 颗粒物 非甲烷总烃 一氧化碳. 地毯45°燃烧试验; 燃烧废气G12. 废水; 职工日常工作生活; 生活污水W1; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经园区化粪池预处理后的纳入市政污水管网，最终经庞各庄污水处理厂处理. 噪声; 试验设备、风机等; 设备噪声; 等效连续A声级; 合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声等降噪措施. 固体废物; 样品成型; 废样品S1; /; 统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存区，定期外售固废单位回收处置. 样品试验; 试验残留样品S2; /. 环保治理设施运行; 废布袋S3; /. 废活性炭S4; /; 统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位清运处置. 职工生活; 生活垃圾; /; 统一收集后定期交环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目所在地原为闲置厂房，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次环评引用《2023年北京市生态环境状况公报》（2024年5月）数据对北京市、大兴区空气质量状况进行评价，具体见下表。 表3-1 北京市及大兴区2023年度环境空气监测结果一览表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. 北京市; PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.4; 达标. PM10; 年平均浓度; 61; 70; 87.1; 达标. SO2; 年平均浓度; 3; 60; 5; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标. O3; 日最大8小时 平均浓度; 175; 160; 109.4; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. 大兴区; PM2.5; 年平均浓度; 36; 35; 102.86; 不达标. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 2; 60; 3.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 32; 40; 80.00; 达标. 注：*CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90位百分位数。 根据以上监测结果可知，2023年本项目所在区域PM10年平均浓度、NO2年平均浓度、SO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求，PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准限值；大兴区无CO、O3监测数据，引用北京市现状监测值，北京市CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准限值。因此，本项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目厂界东侧约519m的永兴河。根据北京市地面水水域功能分类图（2014）中所作的划分，永兴河水体功能为“农业用水及一般景观要求水域”，水质划分为Ⅴ类功能水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 根据北京市生态环境局网站公布的2024年1月至2024年12月河流水质状况，永兴河水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。具体统计结果详见下表。 表3-2 永兴河水质状况一览表 日期; 2024年. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 永兴河; Ⅳ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ. 根据上述分析，近一年内永兴河水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，本项目厂界周边50m范围内无居民住宅等声环境敏感建筑物。根据《北京市大兴区人民政府关于印发<北京市大兴区声环境功能区划实施细则>的通知》（京兴政发[2024]16号）中的相关规定，项目位于庞各庄镇工业区，属于独立于乡村村庄、位于乡村连片住宅区和集镇之外的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，执行3类声环境功能区标准。 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目租用北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，根据《北京市人民政府关于大兴区区级饮用水水源保护区调整划分方案的批复》（京政字[2021]21号）的规定，项目不在地下水源保护区范围内。经现场勘查，本项目不在区县级、镇级水源保护区范围内。项目运营过程产生的生活污水排入园区化粪池，最终通过市政管网排入污水处理厂厂处理。本项目危险废物暂存间采取了防渗措施，如泄漏后能及时发现收集处理，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，不新增土地，项目范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本项目位于北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室，项目周边无地下水源保护区、重点文物单位、珍贵动植物等敏感因素，项目不在生态红线用地保护范围内，周边相邻均为其他企业运营用房、办公用房。本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要是居民楼等。 表3-3 环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 与项目位置关系; 最近距离m; 环境功能; 环境功能要求. 大气环境; 东南次村; S; 398; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 联东U谷宿舍; W; 101; 职工居住. 中瑞酒店管理学院; NW; 164; 教育. 和悦春风; NE; 215; 居民区. 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘探，本项目厂界外500m范围内有一处镇级镇级集中式生活饮用水水源，庞各庄中心水厂水源地，位于厂界西南侧360米。 4、生态环境 本项目利用现有房屋从事生产经营活动，不新增用地，项目周围没有珍稀动植物资源、无自然保护区和文物保护单位，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目检测过程中产生的废气主要为实验废气，主要污染因子为“颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢”。废气排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中相应限值要求。 根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关规定： （1）5.1.3 排气筒高度处于表1、表2或表3所列的两个排气筒高度之间时，其执行的最高允许排放速率以内插法计算。 （2）5.1.4 排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按表1、表2或表3所列排放速率限值的50%执行或根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行。 本项目DA001废气排气筒高度为17.3m，未高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，废气排放速率须根据上述要求严格执行。 表3-4 北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）（摘录） 序号; 污染物项目; Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 最高允许排放速率（kg/h）; 严格50%后最高允许排放速率（kg/h）. 1; 非甲烷总烃; 50; 17.3m; 4.704; 2.4. 2; 颗粒物; 10; 1.019; 0.51. 3; 氯化氢; 10; 0.047; 0.024. 4; 一氧化碳; 200; 14.220; 7.1. 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经项目所在园区防渗化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入庞各庄镇污水处理厂集中处理。废水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”标准要求 表3-5 项目废水排放标准 序号; 污染物; 标准限值; 单位. 1; pH值; 6.5-9; 无量纲. 2; 悬浮物（SS）; 400; mg/L. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300; mg/L. 4; 化学需氧量（CODcr）; 500; mg/L. 5; 氨氮（NH3-N）; 45; mg/L. 3、噪声 #### （1）施工期 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 表3-6 建筑施工场界噪声排放限值 项目阶段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 施工期; 70; 55. #### （2）运营期 运营期厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 声功能区类别; 适用范围; 标准限值; 执行标准. 3类; 项目所在区域; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）、《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行）中的相关规定。 一般工业固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）相关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量申请依据 根据环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理办法》（环发[2014]197号）、《北京市环境保护局关于转发环境保护部＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（京环发[2015]19号）及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号），北京市实施建设项目总量指标审核及管理的污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）、化学需氧量、氨氮。 根据原北京市环境保护局关于《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）附件1，“为了使污染物源强的核算更接近实际排放情况，在污染物源强核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排污系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强产生量进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据”。 结合项目特征，项目需申请的总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、颗粒物。 2、总量控制指标核算 （1）大气污染物 本项目需要进行总量控制的大气污染物为颗粒物。 1）类比法 根据第四章工程分析，本项目类比中国建筑科学研究院有限公司在朝阳区的《建材检测实验室》的检测报告得出结果。项目总量控制指标排放量为：颗粒物0.043t/a。 2）排污系数法 本项目需要对建筑材料进行燃烧实验，燃烧过程以及燃烧前处理成型过程会产生少量的颗粒物，根据同类设施产污情况，结合同行业统计数据得知：燃烧烟气中颗粒物产生量约为燃烧材料的2%，成型过程中颗粒物产生量约为燃烧材料的0.5%。根据建设单位提供的资料：项目燃烧试验室燃烧材料约为90t/a，则项目燃烧烟气中颗粒物的产生量约为1.8t/a，成型过程中颗粒物的产生量约为0.45t/a。项目燃烧废气经5套“布袋除尘器+活性炭吸附”（TA001、TA002、TA003、TA004、TA005）装置净化后排放（DA001），成型废气经1套“布袋除尘器+活性炭吸附”（TA005）装置净化后排放（DA001）。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019修订）》，布袋除尘器对颗粒物的净化效率为95%~98%，项目保守起见按最低95%计算。则燃烧废气颗粒物排放量约为0.09t/a，成型废气颗粒物排放量约为0.023t/a。项目总量控制指标排放量为：颗粒物0.113t/a。 对比类比法和排污系数法污染源核算结果，污染物产生量差距不大，不需要用第三种方法进行校验。本次评价采用类比法的结果作为总量控制指标的参数，即颗粒物0.043t/a。 （2）水污染物 项目仅排放生活污水，废水总排放量为80m3/a。项目生活污水经厂区化粪池预处理达《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”后通过厂区总排污口纳管排放，最终经庞各庄污水处理厂处理达《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中“表1 新（改、扩）建城镇污水处理厂基本控制项目排放限值”的B标准后外排。 经庞各庄污水处理厂处理，本项目生活污水的化学需氧量排放浓度≤30mg/L，氨氮排放浓度≤1.5（2.5）mg/L，则本项目水污染物排放量如下： （1）化学需氧量排放量=废水排放量（m3/a）×预测排放浓度（mg/L）×10-6（t·L·mg-1·m-3）=80m3/a×30mg/L×10-6（t·L·mg-1·m-3）=0.0024t/a （2）氨氮排放量=废水排放量（m3/a）×预测排放浓度（mg/L）×10-6（t·L·mg-1·m-3）=80m3/a×（1.5mg/L×8/12+2.5mg/L×4/12）×10-6（t·L·mg-1·m-3）=0.0001t/a 综上，项目水污染物排放量为化学需氧量排放量0.0024t/a、氨氮排放量0.0001t/a。 3、总量来源 本项目需申请总量指标排放量详见下表。 表3-10 本项目需申请总量指标排放量一览表 单位：t/a 序号; 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）. 1; 大气污染物; 颗粒物; 0.043. 2; 水污染物; 化学需氧量; 0.0024. 氨氮; 0.0001. 根据北京市环境保护局关于《转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知（京环发[2015]19号，2015年7月15日起执行）中的相关规定：“该办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置场）主要污染排放总量指标的审核与管理。” 本项目污染物总量指标由项目所在区域内协调解决。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目使用现有闲置房屋建设，不涉及土建施工，施工期内容主要是进行简单室内装修和设备安装，施工时间约2个月。在施工期间，主要污染因子有：扬尘、噪声、废水和固体废物等。施工期短暂，其环境影响随着施工完工而结束。 1、废气环境保护措施 施工期间，利用现有厂房安装产品生产线，本项目生产线主要涉及焊接、组装、擦洗、功能测试等工序的小型简单设备，施工安装工艺简单，涉气环节少，施工期应随时保持地面清洁，避免扬尘产生。 2、废水环境保护措施 项目施工场地不设临时生活区和餐厅，工人就餐采用订餐外送制。工人盥洗、如厕等依托所在园区的卫生间，生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后排入污水处理站，最终由市政污水管网进入污水处理厂，对区域水体环境影响将很小。 3、噪声环境保护措施 （1）选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振基座，降低噪声。 （2）合理布局施工现场，尽量减少高噪声设备的同时运转，尽量缩短高噪声设备的使用时间。 （3）合理安排施工时间。本项目施工单位应严格遵守相关规定，合理安排施工时间，除工程必须，并取得生态环境部门和建设行政主管部门批准外，严禁在22:00-6:00期间进行施工作业。 4、施工期固废环境保护措施 施工期间，固体废物主要来自于施工过程产生的装修垃圾，装修垃圾清运至北京市指定的建筑垃圾场消纳，不随便丢弃，对周围环境影响较小。 综上所述，施工期影响为短期影响，施工结束后，施工期影响也随之结束。在采取有效防治措施的情况下，施工期产生的废气、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）主要原辅料与污染物排放的关系 本项目建筑材料燃烧性能检测试验，主要检测的样品类别包含无机矿物质类样品（岩棉、玻璃棉、纸面石膏板、水泥板、硅酸钙板、无机纤维喷涂、保温砂浆、矿棉吸音板）和有机合成树脂类样品（聚苯板、挤塑板、聚氨酯板）。 聚苯板和挤塑板主要成分为聚苯乙烯，聚氨酯板的主要成分为聚醚聚酯多元醇多羟基化合物，无机矿物类样品全部为难燃成分，项目试验过程中燃烧废气中含有的污染物包括颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢。 本项目助燃剂主要为丙烷和甲烷，不使用含氮的助燃剂，根据建设单位提供的资料，不燃性试验炉内试验温度在750±5℃，建筑材料难燃性试验炉内试验温度110℃，铺地材料燃烧试验装置内试验温度200℃，大板法防火涂料测试仪内试验温度900℃，其他试验装置内试验温度均低于50℃，燃烧的温度远达不到因空气氧化而导致氮氧化物生成的温度，因此，判断燃烧试验过程无氮氧化物产生。 （2）大气源强分析 项目样品燃烧废气的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢。通过类比中国建筑科学研究院有限公司在朝阳区的《建材检测实验室》的检测报告得出结果。类比项目由华测检测认证集团北京有限公司进行了废气排气筒进口（废气净化设施处理前）的检测（报告编号：A2200437806101R1，报告时间：2020年12月29日）。类比项目与本项目对比分析见下表。 表4-1 类比项目与本项目的情况对比一览表 名称; 类比项目; 本项目; 可类比性. 工程特征; 性质; 新建; 新建; 一致. 建设规模内容; 建筑材料难燃性检测; 建筑材料难燃性、不燃性检测、热值、可燃性等检测; 基本一致. 工艺路线; 难燃性试验设备燃烧检验样品难燃性; 燃烧设备检测样品的难燃性、不燃性、热值、可燃性; 一致. 燃料来源及成分; 甲烷、丙烷; 甲烷、丙烷; 一致. 大气污染物排放特征; 排放类型; 有组织排放; 有组织排放; 一致. 污染物; 颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢。; 颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢。; 一致. 类比可行性; 类比项目与项目具有可类比性. 本次环评保守起见，按最不利情况考虑：不论燃烧何种产品，不论产品的燃烧量，所有试验废气污染物颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢的产生浓度类比上述检测报告结果中的最大值，其检测结果见下表。一氧化碳的浓度参考《北京市建设工程质量第六检测所有限公司燃烧专项实验室项目》中的类比结果得出，类比检测对象为聚苯板、聚氨酯板和挤塑板三项材料。 表4-2 合成树脂类样品燃烧烟气污染物净化前检测结果一览表 产品名称; 污染物; 检测结果. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 聚苯板; 颗粒物; 79.6; 0.185. 非甲烷总烃; 21.3; 0.0494. 氯化氢; 1.0; 2.3×10-3. 一氧化碳; <20; 0.069. 聚氨酯板; 颗粒物; <20; <0.042. 非甲烷总烃; 12.9; 0.0271. 氯化氢; 1.2; 2.5×10-3. 一氧化碳; 34; 0.13. 挤塑板; 颗粒物; 59.2; 0.158. 非甲烷总烃; 0.98; 2.6×10-3. 氯化氢; 1.2; 3.2×10-3. 一氧化碳; <20; <0.072. 本项目共设五套废气处理设施，TA001-TA004风机风量3000m3/h，采用布袋除尘器+活性炭罐吸附处理，TA005风机风量5000m3/h，采用布袋除尘器+活性炭箱吸附处理，各设施处理后废气汇总至一根排气筒DA001排放，排气筒高度17.3米，废气处理设施具体情况见下表。 表4-3 项目废气处理设施一览表 序号; 治理设施; 治理工艺; 检测设备名称; 试验名称; 风量m3/h; 运行时间，h; 排气筒. 1; TA001; 布袋+活性炭罐; 单体燃烧试验装置DT-1; 单体燃烧试验; 3000; 400; DA 001 17.3米. 2; TA002; 布袋+活性炭罐; 单体燃烧试验装置IMSBI-2A; 单体燃烧试验; 3000; 400. 3; TA003; 布袋+活性炭罐; 单体燃烧试验装置IMSBI-2B; 单体燃烧试验; 3000; 760. 铺地材料燃烧实验装置FRF-1; 临界热辐射通量. 4; TA004; 布袋+活性炭罐; 单体燃烧试验装置IMSBI-2C; 单体燃烧试验; 3000; 420. 建筑材料难燃性试验炉LZ-2; 难燃性实验. 5; TA005; 布袋+活性炭箱; 大板法防火涂料测试DBF-3; 耐燃时间试验; 5000; 1000. 建筑材料可燃性试验机; 可燃性试验. 数字式氧指数测定仪; 氧指数试验. 硬泡塑料垂直测试仪; 硬泡塑料垂直燃烧试验. 地毯45°燃烧试验装置; 地毯45°燃烧试验. 小室法防火涂料测试仪; 炭化体积、质量损失试验. 纺织燃烧性能测定仪; 纺织品燃烧性能试验. 建材制品燃烧热值试验装置、量热仪; 热值实验. 建材不燃性试验炉; 不燃性试验. 裁切加工台; /. （3）达标排放分析 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019修订）》， 布袋除尘器对颗粒物的净化效率为95%-98%，项目保守起见按最低95%计算。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》，采用一次性活性炭吸附按其再生方式测算去除效率，不再生、集中再生和集中再生并活化VOCs去除率分别按15%、30%、50%取值，本次评价活性炭吸附效率按15%计算。各废气处理设施废气产生及排放量计算见下表。 |

表4-4 项目废气处理设施废气产生及排放一览表

| 治理设施 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 净化效率% | 排放形式 | 风量 m3/h | 收集效率 | 处理工艺 | 技术是否可行 | 排放情况 |  |  | 排放时间h/a | 标准限值 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |  |
| TA001 | 颗粒物 | 0.0955 | 0.2388 | 79.6 | 95 | 有组织 | 3000 | 100% | 布袋除尘+活性炭罐 | 是 | 0.0048 | 0.0119 | 3.98 | 400 | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0256 | 0.0639 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.0218 | 0.0543 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.0408 | 0.102 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0408 | 0.102 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0014 | 0.0036 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0014 | 0.0036 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |
| TA002 | 颗粒物 | 0.0955 | 0.2388 | 79.6 | 95 | 有组织 | 3000 | 100% | 布袋除尘+活性炭罐 | 是 | 0.0048 | 0.0119 | 3.98 | 400 | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0256 | 0.0639 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.0218 | 0.0543 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.0408 | 0.102 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0408 | 0.102 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0014 | 0.0036 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0014 | 0.0036 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |
| TA003 | 颗粒物 | 0.1815 | 0.2388 | 79.6 | 95 | 有组织 | 3000 | 100% | 布袋除尘+活性炭罐 | 是 | 0.0091 | 0.0119 | 3.98 | 760 | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0486 | 0.0639 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.0413 | 0.0543 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.0775 | 0.102 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0775 | 0.102 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0027 | 0.0036 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0027 | 0.0036 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |
| TA004 | 颗粒物 | 0.1003 | 0.2388 | 79.6 | 95 | 有组织 | 3000 | 100% | 布袋除尘+活性炭罐 | 是 | 0.005 | 0.0119 | 3.98 | 420 | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0268 | 0.0639 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.0228 | 0.0543 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.0119 | 0.102 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0119 | 0.102 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0015 | 0.0036 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0015 | 0.0036 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |
| TA005 | 颗粒物 | 0.2388 | 0.2388 | 79.6 | 95 | 有组织 | 5000 | 100% | 布袋除尘器+活性炭箱 | 是 | 0.0119 | 0.0119 | 3.98 | 1000 | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0639 | 0.0639 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.0543 | 0.0543 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.102 | 0.102 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.102 | 0.102 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0036 | 0.0036 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0036 | 0.0036 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |
| DA001 | 颗粒物 | 0.7116 | 1.194 | 79.6 | 95 | 有组织 | 3000-17000 | 100% | / | / | 0.0356 | 0.0597 | 3.98 |  | 0.51 | 10 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1905 | 0.3195 | 21.3 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.1620 | 0.2716 | 18.1 |  | 2.4 | 50 | 是 |
|  | 一氧化碳 | 0.273 | 0.51 | 34 | 0 |  |  |  |  |  | 0.273 | 0.51 | 34 |  | 7.1 | 200 | 是 |
|  | 氯化氢 | 0.0106 | 0.018 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.018 | 1.2 |  | 0.024 | 10 | 是 |

|  | （4）环保治理设施可行性分析 根据《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）（2020年10月01日实施）中“7.1.2 吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质”，本项目废气治理设施为可行性技术。 （5）非正常工况 本项目的非正常排放情况主要考虑废气处理装置运转不正常造成的非正常排放，本次评价以对环境最不利影响为原则，非正常工况时废气以100%排放计，排放时间为1h，年发生频次为1次/年。具体排放情况见下表。 表4-5 非正常工况下废气排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 设备故障; 颗粒物; 1.194; 79.6; ≤1h; ≤1次; 立即停工检修. 非甲烷总烃; 0.3195; 21.3. 一氧化碳; 0.51; 34. 氯化氢; 0.018; 1.2. （6）废气排放口监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运营期废气监测计划。结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负责。具体监测计划见下表。 表4-6 项目废气监测计划一览表 类型; 监测点位; 项目监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）相关限值. 2、水环境影响分析 （1）源强核算 项目生活用水量100m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源产排污核算方法和系数手册”，人均日生活用水量≤150L/人·天时，折污系数取0.8，因此项目生活污水的产生系数按照80%计算，则项目生活污水的产生量约为80m3/a。 根据《水工业工程设计手册建筑和小区给水排水》“12.2.2污水水量和水质”中给出的“住宅、公共建筑生活污水水质”可知，项目生活污水的污染因子及其产生浓度为：pH6.5-9、CODcr450mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、NH3-N40mg/L。 根据《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池对各污染物去除效率为：CODcr去除效率为15%，BOD5去除效率为9%、SS去除效率为30%、氨氮去除效率为3%。 表4-7 水污染物排放结果一览表 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 80t/a; 产生浓度mg/L; 6.5~9; 450; 250; 300; 40. 产生量 t/a; /; 0.0360; 0.0200; 0.0240; 0.0032. 化粪池; 去除效率%; /; 15; 9; 30; 3. 生活废水 80t/a; 排放浓度mg/L; 6.5~9; 382.5; 227.5; 210; 38.8. 排放量 t/a; /; 0.0306; 0.0182; 0.0168; 0.0031. 执行标准; 6.5~9; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）废水达标排放分析 根据源强分析可知，项目废水排放浓度可满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。 （3）污水处理厂接纳本项目排水的环境可行性 庞各庄污水处理厂位于北京大兴区庞各庄镇，于2010年开工建设，设计处理规模为1.1万m3/a，采用“格栅+沉砂池+厌氧池+氧化沟+脱氮除磷+二沉池”污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准。2019年在现有工程基础上对污水厂试试改扩建，设计总处理规模为2.0万m3/a，改扩建后污水厂采用“格栅+曝气沉砂池+膜格栅+MBR生物池+MBR膜池+臭氧接触+二沉池”处理工艺。 项目位于距离庞各庄污水处理厂西侧约550m的联东U谷·创智国际企业港，位于庞各庄污水处理厂污水管网覆盖范围之内。根据相关资料显示，目前北京市大兴区庞各庄镇污水处理厂已用处理容量为1.1万m3/d，剩余处理容量为0.9万m3/d。项目不排放生产废水，仅排放生活污水，生活污水的产生量约为0.32m3/d，仅占庞各庄污水处理厂剩余处理容量的0.0036%。 综上所述，项目废水纳管量不会对污水处理厂造成冲击，环境排放不会对附近水体及纳污水体产生不良影响。 （4）废水排放信息汇总 本项目废水排放信息、治理设施、排放口基本情况见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 经市政管网排入庞各庄镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 化粪池; 化粪池; DW 001; 是 否; 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温排水排放口 车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况详见下表。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口类型; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 116.312168; 39.613768; 一般排放口; 80; 庞各庄镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 庞各庄镇污水处理厂; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N; pH：6-9 COD：30 BOD5：6 SS：5 氨氮：1.5（2.5）. 备注： ①本项目生活废水先排入园区化粪池，经园区化粪池处理后经污水管网排入庞各庄镇污水处理厂；DW001排放口是与工业园区其他企业废水的混合排放口，同时也是工业园区废水总排放口。 ②氨氮每年12月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。. （5）废水自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定，营运期污染物排放监测要求如下。 表4-10 本项目废水监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方式; 执行标准. 废水总排口 DW001; pH值、CODcr、氨氮、BOD5、SS; 1次/季度; 手工监测; 北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求. 3、声环境影响分析 （1）噪声源源强及治理措施 本项目噪声源主要为废气治理设施风机、噪声，全部噪声源位于室内。噪声源情况见下表。 表4-11 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源 名称; 源强dB(A); 距室内边界距离m; 治理 措施; 建筑物插入损失; 运行 时间. 东; 南; 西; 北. 1; TA001风机; 75; 17.6; 7.2; 4.3; 15.2; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 20; 昼间运行. 2; TA002风机; 75; 13.9; 7.6; 8.0; 14.9; 20. 3; TA003风机; 75; 10.6; 7.6; 11.3; 14.9; 20. 4; TA004风机; 75; 12.7; 3.6; 9.3; 18.9; 20. 5; TA005风机; 75; 6.9; 7.5; 15.0; 15.0; 20. 6; 建筑材料可燃性试验机通风橱; 60; 3.8; 11.2; 18.0; 11.3; 20. 7; 小室法防火涂料测试仪通风橱; 60; 6.2; 12.3; 15.5; 10.2; 20. 8; 纺织燃烧性能测定仪通风橱; 60; 3.9; 13.4; 17.8; 9.1; 20. 9; 数字式氧指数测定仪通风橱; 60; 5.4; 13.4; 16.3; 9.1; 20. 10; 量热仪通风橱; 60; 2.2; 12.6; 19.6; 9.9; 20. 11; 建筑材料难燃性试验炉通风橱; 60; 3.7; 12.1; 18.0; 10.4; 20. 11; 硬泡塑料垂直测试仪通风橱; 60; 6.8; 14.5; 14.8; 8.0; 20. 12; 地毯45°燃烧试验装置通风橱; 60; 2.7; 13.5; 19.0; 9.0; 20. 备注：表中坐标以厂界中心（116.305435，39.614822）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）厂界噪声达标情况分析 本项目噪声源主要位于室内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③户外声传播衰减公式 Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中： Lpr—预测点处声压级，dB； Lpr0—参考位置𝑟0处的声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，1m。 ④噪声源对预测点产生的贡献值公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； LAj—j声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 厂界噪声预测见下表。 表4-12 各预测点噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 项目东厂界; 43.8; 昼间65dB(A); 达标. 2; 项目南厂界; 45.4; 达标. 3; 项目西厂界; 32.0; 达标. 4; 项目北厂界; 41.5; 达标. 由预测结果可知，项目在采取环评提出的噪声治理措施后，四侧厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值，对周围环境造成的影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），噪声监测指标及频次见下表。 表4-13 本项目噪声监测情况一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 1; 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况分析 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 1）生活垃圾 本项目劳动定员8人，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和环境影响工程师培训教材《社会区域类环境影响评价培训教材》中推荐的生活垃圾产污系数，取0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量0.004t/d（1t/a），生活垃圾定点收集，定期由当地环卫部门收集清运。 2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要包括：废样品、试验残留样品、废布袋。 ①废样品 项目实验前样品前处理、实验后留样结束会产生废样品，根据源强分析可知产生量约81t/a，统一收集后委托一般工业固体废物回收单位处置。 ②试验残留样品 项目样品燃烧过程中会产生一定量的试验残留样品，根据源强分析可知产生量约8.5t/a，统一收集后委托一般工业固体废物回收单位处置。 ③废布袋 项目废气处理设施布袋除尘器运营过程中会产生废布袋，布袋除尘器由生产厂家进行维护，1年1次，因此废布袋产生量约为0.669t/a，统一收集后由生产厂家回收处置。 3）危险废物 本项目产生的危险废物主要为废气治理设施运营过程中产生的废活性炭。 项目采取的活性炭吸附法属可行技术，碳箱内主要为蜂窝活性炭层。项目共设置5套活性炭吸附装置，每一套活性炭吸附装置装填量为0.3t，更换频次2次/年，合计约3.0t/a。根据源强分析，项目挥发性有机物削减量约0.028t/a，则废活性炭产生量约3.028t/a。 根据《国家危险废物名录(2025版)》，废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49(900-039-49)，统一收集后于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位处理。 表4-14 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 代码; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.028; 废气治理; 固态; 1年; T; 危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的危废单位处置. （2）固体废物贮存要求 1）一般工业固体废物贮存要求 一般工业固体废物贮存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）危险废物贮存要求 建设单位运营期产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行管理、处置。建设单位2层车间西南侧设有专门的危险废物暂存间，具备防风、防雨、防晒等功能，危废库地面敷设至少2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s的人工防渗材料。项目装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计或购买，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危险废物暂存间存放两种及以上不相容危险废物时，应分不同区域暂存。 危险废物贮存场所（危险废物暂存间）基本情况见下表。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 建筑 面积; 最大贮存能力; 贮存 方式; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; HW49; 废活性炭 900-039-49; 东南侧; 5m2; 8t; 箱装; 1年. （3）危险废物环境影响分析 本项目危险废物主分类收集，由专人将危险废物放入危险废物暂存间内暂存，危险废物暂存间由专人负责管理，进出危险废物应做好台账，危险废物定期由相应处理资质单位负责运输与处置。 1）贮存场所环境影响分析 建设单位需按照《危险废物收集、贮存、运输技术 规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行危险废物的收集及贮存，具体做法包括：不同的危险废物分类收集存放，设置独立的危险废物暂存间，并进行防风、防雨、防晒、防泄漏处理，地面进行硬化处理，各种危废分类单独存放，采取相应的防渗措施和渗漏收集措施，设置环保标志牌等，在采取严格防治措施的前提下，本项目危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生及贮存场所的地面和运输通道采取硬化和防腐防渗措施，因此，危险废物从产生环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏会得到有效控制，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 3）委托利用或处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物委托具有相应处理资质的危险废物处置单位进行处理，危险废物处置单位应持有《危险废物经营许可证》。建设单位与有资质单位签订处置协议，并设专人管理，加强对危险废物分类收集、贮存、转移的管理，确保危险废物得到合理处置。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 5、地下水、土壤环境影响分析 项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终排入庞各庄镇污水处理厂处理。项目产生的一般工业固体废物统一收集后由物资部门回收再利用。危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理，不外排。生活垃圾统一收集后，交环卫部门定期清运。由上述分析，在正常工况下，项目不会对土壤和地下水造成影响，项目暂不制定地下水及土壤跟踪监测计划。本项目经营场所范围内地面进行防渗处理，其中危险废物暂存间渗透系数小于10-10cm/s，其他区域渗透系数小于10-7cm/s。综上，本项目在落实好防渗工作的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险影响分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等相关资料，并结合本项目原辅材料及工艺分析，本项目风险物质调查结果如下。 表4-16 项目临界量Q值确定表 序号; 名称; 判定依据; 最大存储量t; 临界量t; Q值. 1; 甲烷; 74-82-8; 0.0003; 10; 0.00003. 2; 丙烷; 74-98-6; 0.15; 10; 0.015. 3; 苯甲酸; CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液; 0.0005; 10; 0.00005. 合计; 0.01508. 由上表可知，Q=0.01508＜1，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）可能的影响途径 本项目环境风险影响途径详见下表。 表4-17 环境风险影响途径分析表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境影响途径. 1; 实验室; 甲烷、丙烷、苯甲酸; 废气治理设施收集处理效果不好，未经处理的废气进入大气污染大气环境；发生泄露，液体物料流出污染土壤、地表水；防渗效果不好，污染土壤及地下水；发生火灾，消防废水拦截、收集不及时，进入雨水系统，进而进入河流，污染地表水环境。. （3）风险防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，严格落实环境风险防范措施： ①加强全员安全教育，树立环境风险意识 公司全员树立环境风险意识，强化环境风险责任。 ②健全各项环境安全管理制度 针对公司实际情况，建立健全各项环境安全管理制度，明确全员、全过程的安全管理职责。 ③建立规范的操作规程 建立采购、贮存、使用、维修、应急等各情况下的各项操作规程，加强操作规程培训，严格规范操作，避免事故的发生。 ④加强环境风险源管理、定期开展隐患排查 严格按照危险化学品管理相关规定，建设规范的气瓶室，气瓶室建设报警装置，贮存的气瓶加装防倾倒设施。制定隐患排查计划，定期开展隐患排查，发现问题应及时上报。 ⑤制定突发环境事件应急预案，按规程的程序备案，备齐应急物资，加强预案培训、演练，发生事故时及时向所在的主管部门汇报情况，做好与当地生态环境部门环境事故应急预案的衔接。 ⑥加强资料的日常记录与管理 加强对废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目危险物质存储量较小，风险评价等级为简单分析，存在火灾事故类型，本工程从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 北京市建设工程质量第六检测所有限公司燃烧试验室项目. 建设地点; 北京市大兴区庞各庄镇甜园路20号院7号楼2单元-101室. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：甲烷、丙烷、苯甲酸 分布：实验室. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径：泄漏后挥发进入大气环境或者火灾爆炸事故时伴生烟雾进入大气环境，次生的消防废水进入水环境等 危害后果：造成环境空气、地表水等污染. 风险防范措施要求; 加强危险化学品贮存、使用过程中的管理；严格管理危险废物去向、制定严格的生产安全作业规程、地面硬化防腐防渗、配备消防器材、做好应急预案编制并备案等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要建设内容为建筑材料燃烧性能试验检测，经计算Q值＜1，该项目环境风险潜势为I。根据分析，本项目可能影响环境的途径为操作或管理不当造成的危险物质泄露及由此引起的易燃化学品接触火源引发的火灾、爆炸、废气净化设施故障废气事故排放等。 本项目拟从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保工程运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。. 7、碳排放符合性分析 根据《建设项目环境影响评价技术指南 碳排放》（DB11/T2308-2024），本项目碳排放核算情况如下： （1）碳排放环节分析 本项目涉及碳排放环节主要为设备运行使用外购电力和试验过程使用化石燃料甲烷和丙烷。 （2）碳排放核算 根据《二氧化碳排放核算和报告要求 其他行业》（DB11/T 1787-2020），碳排放评价核算边界包括三部分：化石燃料燃烧产生排放、消耗外购电力产生排放和消耗外购热力产生排放。项目不涉及外购热力产生排放，二氧化碳排放量主要为：消耗外购电力产生排放和化石燃料燃烧产生排放。 本项目二氧化碳排放总量等于核算边界内化石燃料燃烧、消耗外购电力产生的排放量之和，按以下公式计算： E=E燃烧+E外购电 ①本项目化石燃料燃烧产生的二氧化碳E燃烧按下式计算： 式中： —化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； —第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)，按下式进行计算； NCVi—第i种化石燃料的平均低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标准立方米（GJ/104Nm3）； —第i种化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标准立方米（104Nm3）。 —第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ），按下式进行计算； —第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）； —第i种化石燃料的碳氧化率，以%表示，本次环评取100%； 44/12—二氧化碳与碳的相对分子量之比。 项目甲烷、丙烷用量分别为13.48m3/a、3.64t/a，根据《二氧化碳排放核算和报告要求 其他行业》（DB11/T 1787-2020）“表A.1”可知，甲烷、丙烷的低位发热量分别为0.038931GJ/Nm3、47.31GJ/t，甲烷、丙烷的单位热值含碳量分别为0.0153tC/GJ、0.0172tC/GJ，甲烷、丙烷的燃料碳化率分别为98%、99%，通过计算可知，项目甲烷、丙烷燃烧排放二氧化碳分别为0.03t、10.64t，项目化石燃料燃烧合计排放二氧化碳10.67t。 ②项目外购电力产生的二氧化碳排放量E外购电按下式计算： 式中： AD外购电—项目消耗外购电力电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。 根据建设单位提供数据，项目年用电量为5万KWh（50MWh/a），根据《二氧化碳排放核算和报告要求 其他行业》（DB11/T 1787-2020）“表A.2”可知，电网供电排放因子值为0.604tCO2/MWh。通过计算可知，项目外购电力产生的二氧化碳排放量为30.20tCO2/a。 （3）碳排放分析 综上项目二氧化碳排放量为40.87t/a，项目占地面积983.84m2，则项目碳排放强度为41.54kgCO2/m2。根据《关于发布行业碳排放强度先进值的通知》（京发改[2014]905号）可知，“高校和工程技术研发类/工程技术研发类”碳排放强度先进值为46.94kgCO2/m2，碳排放强度符合碳排放要求。 （4）减污降碳措施分析 本项目涉及二氧化碳排放的为外购电力，建设单位在运营期间提高用电管理水平，采取如下降碳措施： 源头控制：本项目优先选用节能低耗设备，从而在能源使用的源头上减少碳排放。 过程控制：提高能源的利用效率，减少能源在使用过程中的浪费，采取定期维护设备、减少或降低大功率老旧耗电设备使用、实验完毕及时关停设备等节电措施。 （5）结论 本项目涉及二氧化碳排放的为外购电力和化石燃料，核算后本项目二氧化碳排放量为40.87tCO2/a，碳排放强度31.03kgCO2/万元。运营期间建设单位采取节电措施，提高用电管理水平，进一步降低二氧化碳排放量。 本项目碳排放强度能够达到行业碳排放强度先进值，符合北京市碳排放强度要求。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，无需进行电磁辐射环境影响分析与评价。 9、其他环境管理要求 （1）与排污许可制衔接要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目企业行业类别为M7452检测服务，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目不需进行排污许可申报。 按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）要求，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 综上，本项目与污染物排放相关的主要内容详见下表。 表4-19 项目与污染物排放相关的主要内容一览表 类别; 废气; 废水. 产排污环节; 试验检测过程; 员工生活. 污染物种类; 颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N. 污染防治措施; 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA001）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA002）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA003）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA004）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA005）+17.3m排气筒（DA001）; 化粪池. 允许排放量; 颗粒物排放量：0.043t/a; CODcr排放量：0.05t/a 氨氮排放量：0.003t/a. 排放方式及去向; 经收集处理达标后高空排放，大气环境。; 间接排放，市政管网。. （2）排污口规范化管理 本项目设置规范化排污口、加强排污口的管理：在各排污口处设立较明显的排污口（源）标志牌，并注明主要排放污染物的名称，并对有关排污口的情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 项目污染源排放口图形设置符合《环境图形标志—排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关要求：要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色；警告标志形状采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 各排污口（源）标志牌设置示意图详见下表。 表4-20 排污口（源）标志牌设置示意图一览表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 危险废物. 提示图形符号; ——. 警告图形符号. 功能; 废气向大气环境排放; 表示污水向水体排放表示; 表示噪声向外环境排放; 表示危险废物贮存、处置场所. （3）固定污染源监测点位规范化 项目设置1个废气排口和1个废水总排口，需根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的要求设置废气及污水排放口监测点、信息标志牌，做好排放口监测点位管理。 1）废气监测点设置要求 项目设1个废气排放口，位于项目所在建筑楼顶，需根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置手工监测点位。 2）废水监测点设置要求 项目废水排放口位于项目所在建筑外西北侧，DW001排放口。污水排放口监测点位按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置。 3）监测点位标志牌设置要求 ①固定污染源监测点位应设置监测点位标志牌。 ②监测点位标志牌的技术规格及信息内容应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）规定。 ③一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。 ④标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ⑤排污单位可根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。 ⑥监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。 各排污口监测点位标志牌设置示意图详见下表。 表4-21 各排污口监测点位标志牌设置示意图一览表 提示性废气检测点位标志; 提示性废水检测点位标志. - 4）监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，档案内容应包括监测点位二维码涵盖的信息、监测点位的管理记录、包括标志牌的标志是否清晰完整，监测孔是否能正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 5）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局同意印刷的《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录与档案内。 （4）环保投资 本项目总投资294.3万元，其中环保投资95万元，占总投资的32.28%。环保投资清单见下表。 表4-22 环保设施及投资清单 序号; 项目; 治理措施; 投资金额（万元）. 1; 大气污染防治; 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA001）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA002）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA003）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA004）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA005）+17.3m排气筒（DA001）; 55. 2; 水污染防治; 污水管道铺设、地面防渗。; 10. 3; 噪声污染防治; 基础减振、选用低噪声设备。; 20. 4; 固体废物污染防治; 危险废物暂存间规范建设。; 10. 合 计; ——; 95. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 颗粒物 一氧化碳 氯化氢 | 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA001）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA002）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA003）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA004）+17.3m排气筒（DA001） 布袋除尘器+活性炭吸附罐（TA005）+17.3m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）相关限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 经园区化粪池预处理后排入庞各庄污水处理厂处理 | 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013） |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，合理布置，进行基础减振、墙体隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处理； 一般工业固体废物：统一收集后委托一般工业固体废物单位处理； 危险废物：分类收集后暂存至危险废物暂存间，定期委托资质单位清运处置。 项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对外环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目经营场所范围内地面进行防渗处理，其中危险废物暂存间渗透系数小于10-10cm/s，其他区域渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。主要包括： ①树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 ②实行全面环境安全管理制度针对项目开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 ③规范并强化在储存、处理过程中的环境风险预防措施为预防安全事故的发生，建设单位须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，从储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。 ④加强巡回检查，减少项目废气、危险废物泄漏对环境的污染加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。定期对项目环保设施进行检查、维护，对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。项目排风管道及净化装置定期进行检查，防风管道采取防腐、防漏措施，活性炭吸附装置定期更换活性炭。 ⑤加强资料的日常记录与管理加强对废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、与排污许可制度衔接要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“M7452检测服务”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目暂无相关要求。 按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）要求，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 2、排污口规范化管理 本项目设置规范化排污口、加强排污口的管理：在各排污口处设立较明显的排污口（源）标志牌，并注明主要排放污染物的名称，并对有关排污口的情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。项目污染源排放口图形设置须符合《环境图形标志—排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求。 3、固定污染源监测点位规范化 根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）相关要求，进行废气、废水排放口规范化设置。 4、环保投资 本项目总投资294.3万元，其中环保投资95万元，占总投资的32.28%。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家及北京市相关产业政策，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，可以满足当地的环境功能区划的要求，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，可实现各类污染物稳定达标排放，满足区域总量控制要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的，对环境的影响在可接受的范围。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新代老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1620t/a | / | 0.1620t/a | +0.1620t/a |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0430t/a | / | 0.0430t/a | +0.0430t/a |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0652t/a | / | 0.0652t/a | +0.0652t/a |
|  |  | 一氧化碳 | / | / | / | 0.3240t/a | / | 0.3240t/a | +0.3240t/a |
| 废水 |  | CODcr | / | / | / | 0.0306t/a | / | 0.0306t/a | +0.0306t/a |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0031t/a | / | 0.0031t/a | +0.0031t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 一般工业固体废物 | 废样品 | / | / | / | 81.0t/a | / | 81.0t/a | +81.0t/a |
|  |  | 废试验残留样品 | / | / | / | 8.5t/a | / | 8.5t/a | +8.5t/a |
|  |  | 废布袋 | / | / | / | 0.669t/a | / | 0.669t/a | +0.669t/a |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 3.028t/a | / | 3.028t/a | +3.028t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附件

附件1 营业执照

附件2 项目租赁协议

附件3 不动产权证

附件4 危废处置协议